## Slide 1
Desenvolvimento de um texturômetro: automação de equipamento metrológico para auxiliar o controle de qualidade na indústria alimentícia
Faculdade Engenheiro Salvador Arena – FESA
Engenharia de Controle e Automação
Henrique Pavin Pereira – RA 062190023
Márcio Felipe Pires Mendonça – RA 062190040
Mateus Quintino Gama – RA 062190003
Matheus Atanazio Pereira– RA 062190036
Otavio Aristides Lima– RA 062190019
Orientador: Dr Rogerio Issamu Yamamoto

## Slide 2
AGENDA
INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 3
REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 7
METODOLOGIA ................................................................................................... 10
RESULTADOS ...................................................................................................... 18
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 26
Notes: "Esta é a agenda da apresentação. Começando pela introdução, onde será contextualizado, apresentado a problemática de nosso trabalho e objetivos. Referencial teórico, será definido o escopo da máquina Metodologia, onde será apresentado os meios e técnicas empregadas para a execução do trabalho. Resultados obtidos, será discutidos os dados adquiridos pela máquina. Conclusão, será o fechamento dessa apresentação, sintetizando tudo que será apresentado."

## Slide 3
INTRODUÇÃO
Indústria de Alimentos
Setor possui posição de destaque na economia nacional;
Brasil é um dos principais players globais em exportação de produtos alimentícios;
Aumento da população mundial demanda mais produtos industrializados.
fonte: Melo (2018)
3
fonte: Steiw (2023)

## Slide 4
Alimentos e Qualidade
Competitividade
  Nutrição, desenvolvimento e melhoria continua de produtos;
Aceitação do consumidor
  Sabor, aroma, textura;
Segurança
  Anvisa, MAPA;
Duração
  Degradação, mudanças sensoriais.
Fonte: Anvisa(2024)
fonte: Lewisco(2024)
fonte: Brazil Journal (2024)
INTRODUÇÃO
4
Notes: Sabor, aroma e textura dependem da cultura do local, ou seja, variam.

## Slide 5
Fonte: Tavares(2022)
Problemática
Tempo de Prateleira;
Mudanças físicas durante o Armazenamento;
INTRODUÇÃO
5
Justificativa
Impacto das análises instrumentais;
Relevância do tempo de prateleira;
Evitar prejuízos de imagem;
Fonte: Marketup(2024).
Notes: Tempo de Prateleira:
  Período de armazenamento em que o produto permanece próprio para consumo;
  Excede quando o produto se torna impróprio devido a microrganismos e alterações físico-químicas.
Vida Útil dos Alimentos:
  Determinada por microrganismos, mudanças físico-químicas, embalagem e condições de armazenamento;
  Afeta a qualidade e segurança dos alimentos.
Mudanças Sensoriais durante o Armazenamento:
  Alterações de frescor, sabor, textura e cor durante o armazenamento;
  Impactam diretamente a qualidade e aceitação pelo consumidor.
Determinação da Vida de Prateleira:
  Requer análises sensoriais, químicas, físicas e microbiológicas;
  Permitem compreender a durabilidade e qualidade do produto ao longo do tempo.

## Slide 6
Objetivo Geral:
  Desenvolver um texturômetro de baixo custo para avaliar a qualidade dos alimentos e suas mudanças físicas.
Objetivos Específicos:
  Flexibilidade e ensaios;
  Fácil manutenção de hardware e software;
  Equipamento seja portátil;
  Comparar os resultados com equipamento certificado;
  Custo de desenvolvimento menor que R$50.000,00 .
Fonte:ExtraLab(2024)
OBJETIVO
6

## Slide 7
REFERENCIAL TEÓRICO
Texturômetro
Funcionamento semelhante a máquina universal de ensaios mecânicos;
Instrumento utilizado para adquirir informações sobre as propriedades essenciais dos materiais quando submetidos a condições específicas de esforços, podendo ser ensaios de:
  Tração;
  Compressão;
  Flexão;
Fonte: Autoria própria (2024)
Amplamente utilizado na indústria alimentícia, farmacêutica, fisico-química, cosméticos, embalagens, etc.
7

## Slide 8
Texturômetro
Benchmarking sobre os modelos comerciais atuais:
Fonte: Compilação do autor (2024)
8
REFERENCIAL TEÓRICO

## Slide 9
REFERENCIAL TEÓRICO
Analise de Perfil de Textura (TPA)
  Método de dupla compressão (Simulação de mordida);
  Com um único teste, é possivel adquirir diversas propriedades físicas.
Fonte: adaptado de Guiné (2016).
9
Notes: F1-DUREZA
F0-FRATURABILIDADE
AREA 3- ADESIVIDADE
RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DO INICIO DO SEGUNDO PICO E O INICIO PRIMEIRO PICO-ELASTICIDADE
RELAÇÃO ENTRE A AREA 2 E AREA 1- COESIVIDADE
MASTIGABILIDADE=DUREZA X ELASTICIDADE X COESIVIDADE

## Slide 10
METODOLOGIA
Visão Geral
Fonte: Autoria própria (2024).
10

## Slide 11
Mecânica
A parte mecânica foi projetada e desenvolvida visando:
  Robustez mecânica;
  Estabilidade;
  Simplicidade de montagem;
METODOLOGIA
Fonte: Autoria própria (2024).
11

## Slide 12
Sistema de Potência
Motor utilizado: SM1.8-D12-MN, Nema 23.
Stepper driver: Microsten driver TB6600
  Configuração: 3200 passos/volta.
METODOLOGIA
Fonte: Autoria própria (2024).
Fonte: JBV (2024).
12
Sistema de Controle
Controle PID;
Encoder incremental rotativo de 600 pulsos por revolução (configuração de leitura de 1200 ppr);
Fonte: Autoria Própria (2024).

## Slide 13
Instrumentação
Para prova de conceito, foi utilizado os seguintes componentes:
  Célula de carga de alumínio Pe130.30-10 kg;
  Modulo ADC HX711:
    24 bits;
    Leitura em 100 Hz.
METODOLOGIA
Fonte: Autoria Própria (2024).
13

## Slide 14
Instrumentação
Após a chegada do novos componentes, foram trocados:
  Célula de carga aço inoxidável GLX 15- 15 kg;
  Modulo ADC CS5530
    Maior precisão e taxa de amostragem configurável ;
    15 Hz~3840 Hz (Selecionado 100 Hz);
  Procedimentos foram refeitos, sem alterações no método;
  Foi definida 0,1g de resolução com confiança de 99,7%(3σ).
METODOLOGIA
Fonte: Autoria Própria(2024).
14
Fonte: Autoria Própria(2024).

## Slide 15
Supervisão e IHM
Layout simples inspirado em softwares comerciais;
Implementação de 7 telas, abrangendo funções como:
  Tela de visualização principal;
  Tela de configuração de ensaio;
  Tela de calibração da célula de carga;
  Tela de definição do Zero Maquina;
  Informações gerais do software;
  Configurações de conexão;
  Configurações de ensaio;
METODOLOGIA
Fonte: Autoria Própria (2024).
16
Notes: VIDEO!

## Slide 16
Recurso adicional
Exporta os dados dos testes nos formatos:
  CSV (arquivo de texto estruturado);
  XLSX (planilha);
  PDF (Portable Document Format).
METODOLOGIA
Fonte: Autoria Própria (2024).
17

## Slide 17
Custos do projeto
Viabilidade do Projeto:
  Gerenciamento de Recursos;
  Componentes Existentes;
  Matéria-Prima Cedida;
  Compra de Componentes pela Instituição.
METODOLOGIA
Fonte: Autoria Própria(2024).
18
Custos Estimados:
  Componentes do Texturômetro;
  Matéria-Prima (por kg);
  Capital Humano (por hora trabalhada).

## Slide 18
Testes iniciais
Vídeo do teste realizado com bloco de silicone:
RESULTADOS
Fonte: Autoria Própria (2024).
20

## Slide 19
Testes iniciais
Bloco de silicone utilizado como corpo de prova.
RESULTADOS
Fonte: Autoria Própria (2024).
19

## Slide 20
Comparativo
Comparativo com dispositivo calibrado;
Dispositivo a ser comparado:
  Texturômetro comercial(Ta.XTPlusC) utilizado no Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).
Amostras dos ensaios (IMT):
  2 Pães brancos;
  1 Pão integral
  Amostras dos ensaios (IMT):
  ADD Parâmetros
RESULTADOS
Fonte: Autoria Própria (2024).
a) Ensaios na FESA
b) Ensaios no IMT
21

## Slide 21
RESULTADOS
Comparativo
Armazenamento dos Pães:
  Ensaios realizados ao longo de três dias consecutivos após armazenamento.
Análise Comparativa:
  Seleção dos gráficos de curvas do IMT das amostras de pão branco 1 e 2 no dia 2, e pão branco no dia 3.
  Sobreposição dos gráficos para análise comparativa.
  Erro de 3,8% da dureza no mesmo valor de deformação (40%)
Fonte: Autoria Própria(2024).
22
Fonte: Autoria Própria(2024).

## Slide 22
Verificação de Tendências(TROCAR LEGENDA DO GRAFICO)
Novos testes realizados
  Período de 10 dias corridos;
  Amostra de dois pães brancos, para duas condições diferentes, uma com embalagem fechada e outra aberta.
RESULTADOS
Fonte: Autoria Própria(2024).
23
Notes: O comparativo citado anteriormente não é o suficiente para realizar a análise de tempo de prateleira, visto que foi comentado que o mesmo foi realizado no período de 3 dias, o que é insuficiente para observar mudanças significativas.
Para uma verificação mais adeaquada, foram realizados testes durante 10 corridos, com dois tipos de pães: um com embalagem aberta e outro com a embalagem fechada. ao gerar o grafico com os resultados, foi possivel observar mudanças, como na dureza, elasticidade e outros parametros que podem ser analisados. A embalagem aberta teve mais mudanças nas propriedades físicas, comparada com a embalagem fechada, como mostra no grafico de tendencias, que pode ser visto no artigo, e no mesmo, ocorre mais mudanças na embalagem aberta do que na embalagem fechada.
Supõe que essas mudanças ocorreram devido a exposição do pão ao ambiente, sofrendo mudanças físicas devido a umidade, mudança de clima e temperatura e outros fatores que podem alterar as caracteristicas físicas do alimento.

## Slide 23
Ao analisar, foi possível observar:
  Características e Propriedades físicas alteradas:
    Mudanças significativas nos primeiros dias de avaliação em ambos os grupos.
  Estabilidade em relação à Forma de Armazenamento:
    Maior variação no pacote aberto em relação ao pacote fechado;
    Tendência de diminuição contínua das propriedades físicas analisadas no armazenamento do pacote fechado.
    TROCAR IMAGEM e adicionar no slide anterior, eliminando esse.
RESULTADOS
24
Fonte: Autoria Própria(2024).
Notes: Elasticidade não sofre alteração

## Slide 24
CONSIDERAÇÕES FINAIS
25
Desenvolvimento do Texturômetro:
  Capaz de realizar ensaios de compressão, tração e flexão.
Validação dos Dados:
  Comparação com o texturômetro do IMT;
  Veracidade dos dados da célula de carga comprovada.
Aplicabilidade:
  Ensaios realizados ao longo de 10 dias;
  Determinação da vida de prateleira por meio de análises físicas.
ADICIONAR IMAGENS (???)

## Slide 25
CONSIDERAÇÕES FINAIS
26
Melhorias Futuras
Tecnologia:
  Implementação de módulo Bluetooth;
  Inclusão de banco de dados;
  Sobreposição de gráficos.
Capacidades:
  Novos conjuntos de probes e células de carga;
  Novos protocolos de ensaios;
  Implementação de script de ensaios personalizados;
Design:
  Finalização da carenagem.
  Troca de materiais por Aço inoxidável.
Fonte: Bluetooth(2024)
Fonte: Autoria Própria(2024)
MAIS IMAGENS E COMPLEMENTAR O ULTIMO TOPICO;

## Slide 26
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
STABLE MICRO SYSTEM. The Texture Analysis Applications Directory: materials & products. Reino Unido: Stable Micro Systems, 2018.
FACETO, L. S. D. Correlação entre análise sensorial e instrumental de textura de cereais matinais expandidos e em formato de floco. 2019. 183f. Tese (Doutorado em Engenharia e Ciências de Alimentos) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, 2019. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/182084. Acesso em: 15 set. 2023.
GUINÉ, Raquel P. F.. Effect of Chemical Pretreatments on the Physical Properties of Kiwi. International Journal Of Food Engineering. Viseu, p. 90-95. dez. 2016
HTTPS://G1.GLOBO.COM. Dieta rica em carboidratos foi chave para inteligência humana, diz estudo.2015. Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/08/dieta-rica-em-carboidratos-foi-chave-para-inteligencia-humana-diz-estudo.html. Acesso em: 20 maio 2024.
TEIXEIRA, Silvana. Segurança alimentar: conheça algumas formas de contaminação dos alimentos.2017. Disponível em: https://www.cpt.com.br/artigos/seguranca-alimentar-conheca-algumas-formas-de-contaminacao-dos-alimentos. Acesso em: 20 maio 2024.
G1.GLOBO.COM. Prazo de validade em vegetais frescos embalados não precisa ser mais informado por produtores, diz ministério. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/07/26/prazo-de-validade-em-vegetais-frescos-embalados-nao-precisa-ser-mais-informado-por-produtores-diz-ministerio.ghtml. Acesso em: 20 maio 2024.
27

## Slide 27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MELO, Raquel Alvares da S. Soares de. Certificação Internacional: O passaporte para exportação de alimentos. Disponível em: https://www.verdeghaia.com.br/certificacao-exportacao-de-alimentos/. Acesso em: 18 maio 2024.
ARBEX, Pedro. A Marfrig parece barata — mas a dívida e os EUA jogam contra. 2024. Disponível em: https://braziljournal.com/a-marfrig-parece-barata-mas-a-divida-e-os-eua-jogam-contra/. Acesso em: 20 maio 2024.
HOLDINGS, Lewisco. Liquidation Food Items. 2024. Disponível em: https://www.lewiscoholdings.com/resources/liquidation-food-items.html. Acesso em: 20 maio 2024.
STEIW, Leandro. Uma potência em alimentos.2023.Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/uma-potencia-em-alimentos. Acesso em: 20 maio 2024.
WICKBOLD. Como armazenar pães e torradas? 2024. Disponível em: https://wickbold.com.br/como-armazenar-paes-e-torradas/. Acesso em: 20 maio 2024.
BRX. Células de Carga Z6 - HBM. 2024. Disponível em: http://brxsistemas.com.br/produtos.php?id=20. Acesso em: 20 maio 2024.
MARKETUP. 5 Dicas para fidelizar o seu cliente. 2024.Disponível em: https://marketup.com/blog/5-dicas-para-fidelizar-o-seu-cliente/. Acesso em: 20 maio 2024.
28